Техническое задание

Тонометр автоматический офтальмологический бесконтактный TonoVue

(Crystalvue Medical Corporation, Тайвань)

| Наименование показателя | Значения показателя |
| --- | --- |
| Назначение оборудования | Тонометр автоматический офтальмологический бесконтактный предназначен для определения внутриглазного давления посредством воздействия мягкого воздушного толчка. Прибор используется для диагностики глаукомы и может обеспечивать возможность вывода данных на экран и/или их распечатку. |
| Код КТРУ | 26.60.12.119-00000569 |
| Встроенная функция пахиметрии | Нет |
| Дополнительный блок питания | Нет |
| Функция распознавания моргания | Да |
| Упор для подбородка | Да |
| Измерение внутриглазного давления |
| Максимальный порог измерения давления, мм рт.ст. | 60 |
| Минимальный порог измерения давления, мм рт.ст. | 1 |
| Принцип измерения | Воздушный метод |
| Установка диапазона измерения: Авто / 30 мм рт.ст. / 60 мм рт.ст. | Наличие |
| Единицы отображения: мм рт.ст./гПа | Наличие |
| Рабочее расстояние, мм | Не менее 11 |
| Прочие параметры |
| Полностью автоматический режим измерения | Наличие |
| Автоматический режим измерения | Наличие |
| Ручной режим измерения | Наличие |
| Полностью автоматическое 3D-отслеживание глаза | Наличие |
| Электроподъемный подбородник | Наличие |
| Размер монитора, дюйм | Не менее 10.1 |
| Сенсорный экран | Наличие |
| Встроенный термопринтер | Наличие |
| Функция автоматической обрезки бумаги | Наличие |
| Цель для фиксации глаза | Внутренний фиксирующий свет (зеленый светодиод) |
| Встроенная память для сохранения измерений пациентов | Наличие |
| Диапазон передвижения измерительного блока: Вперед/назад, мм | Не менее 40 |
| Диапазон передвижения измерительного блока: Влево/вправо, мм. | Не менее 90 |
| Диапазон передвижения измерительного блока: Вверх/вниз, мм. | Не менее 30 |
| Диапазон движения подбородника: Вверх/вниз, мм. | Не менее 70 |
| Разъем RS232 | Наличие |
| USB разъем | Наличие |
| Разъем LAN | Наличие |
| Питание: 100–240 В переменного тока (1,1–1,9 А), 50/60 Гц | Наличие |
| Потребляемая мощность: ≤ 100 ВА | Наличие |
| Габариты, мм. | Не более 260 (ш) x 500 (г) x 500 (в) |
| Вес, кг. | Не более 17 |
| Комплектация |
| Бумага для принтера | Не менее 2 рулона |
| Палочки для очистки, 25 шт./уп. | Не менее 1 шт. |
| Пылезащитный чехол | Не менее 1 шт. |
| Кабель питания | Не менее 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | Не менее 1 шт. |
| Прочие условия |
| Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Паспорт | Наличие |