ОСВЕТИТЕЛЬ ТАБЛИЦ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ ОТИЗ-40-01 (ИСП.1)



 Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01
 предназначен для равномерного освещения таблиц с тестовыми знаками при подборе средств коррекции зрения в офтальмологических отделениях клиник и больниц, в офтальмологических кабинетах поликлиник, в пунктах подбора очков при магазинах-салонах «Оптика» при подборе очков оптометристами, при массовых обследованиях и профосмотрах.

 ОТИЗ-40-01 (исп.1) рекомендован Министерством Здравоохранения РФ к применению в медицинской практике и имеет декларацию о соответствии и регистрационное удостоверение.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Общая потребляемая мощность энергосберегающих ламп, установленных в осветителе должна быть не более 32Вт. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ВМЕСТО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП.**

Освещенность в центре поверхности для крепления таблиц должна быть не менее 700лк. Неравномерность освещенности в пределах тестового знака не должна быть заметна.

Осветитель работает от электрической сети переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением 220В, При снижении напряжения на 20% лампы могут не зажигаться.

Габаритные размеры корпуса осветителя не более:

- в транспортном положении 400х140х560мм;

- в рабочем положении 340х127х495мм.

Масса не более 4,2кг.

Электробезопасность осветителя выполнена по классу защиты I, тип В с защитным заземлением ГОСТ 30324.0-95 «Изделия медицинские электрические. Общие требования безопасности».

Климатическое исполнение осветителя УХЛ4.2 по ГОСТ15150-69. Оптимальная температура эксплуатации люминесцентных ламп от +18ºС до +25ºС, при температуре ниже +5ºС лампы могут не зажигаться.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Осветитель таблиц (корпус металл), заслонка, указка по1шт;

таблицы для исследования остроты зрения вдаль (пластик) \*) 1компл; \*\*

таблицы для исследования остроты зрения (пластик) \*) 1 шт.; \*\*

набор крепежных изделий 1компл;

паспорт 1экз.

\*) Входят в комплект поставки, при наличии заявки потребителя.

\*\* состав комплекта таблиц может уточняться при заказе.