ООО ИнтерОПТИК-Сервис

www.inter-optic.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Автоматический авторефкератометр Unicos URK-800F Ю. Корея

| № п.п. | Технические характеристики | Параметры |
| --- | --- | --- |
|  | Режим последовательной кератометрии и рефрактометрии | наличие |
|  | Режим рефрактометрии | наличие |
|  | Режим кератометрии | наличие |
|  | Режим измерения базовой кривизны контактных линз | наличие |
|  | Режим измерения диаметров роговицы и зрачка | наличие |
|  | Измерение центральной области роговицы и ее периферии | наличие |
|  | Система автоматического старта измерения | наличие |
| 7. | Режим ИОЛ | наличие |
| 8. | Режим ретро иллюминационного обследования | наличие |
| 9. | Функция автозатуманивания | наличие |
|  | Рефрактометрия |  |
|  | Диапазон измерения сферы, не менее | От -25.00 D до +22.00 D |
|  | Шаг измерения сферы | шаг 0.12/0.25 D |
|  | Диапазон измерения цилиндра, не менее | От -10.00 D до +10 D (шаг 0.12/0.25 D) |
|  | Вертексное расстояние | 0, 10, 12, 13.5, 15 мм |
|  | Минимальный диаметр зрачка, не более | 2 мм. |
|  | Оси цилиндров | 1 до 180 градусов (шаг: 1 градус) |
|  | Форма цилиндров | (-, +, +/-) |
|  | Время измерения (для одного глаза), не более | 0,07 сек. |
|  | Кератометрия |  |
|  | Диапазон измерения радиуса кривизны роговицы | 5.0 - 10.2 мм (шаг: 0.01 мм) |
|  | Рефракция роговицы, не менее | 33.75 D до 67.50 D (шаг: 0.05/0.12/0.25 D) |
|  | Роговичный астигматизм, не менее | от 0,00 до -15D |
|  | Оси цилиндров | 1 до 180 градусов (шаг: 1 градус) |
|  | Время измерения (для одного глаза), не более | 0,07 сек. |
|  | Диапазон измерения расстояния между зрачками | От 10 до 85 мм (шаг: 1 мм) |
|  | Периферия роговицы, не менее | Измеряемая область 7.5 мм |
|  | Точность измерения |  |
|  | Сферы в диапазоне, не более | От +10D до -10D: +/-0.25 D |
|  | Цилиндра, не более | +/-0.25 D |
|  | Функция автовыключения | Откл., 3 мин, 5 мин, 10 мин |
|  | Встроенный термопринтер | наличие |
|  | Диапазон перемещения подвижной части, не менее | Вперёд-назад: +/-16 мм Налево-направо: +/-43 мм Вверх-вниз: +/-17 мм |
|  | Управление подбородником | электрическое |
|  | Диапазон перемещения подбородника, не более | 65 мм |
|  | Тип вывода данных | Порт RS232, (NTSC) |
|  | Дисплей | цветной не менее 7 ’’ TFT |
|  | Габариты, не более | 275(Ш)×525(Г)×450(В) мм |
|  | Вес, не более | 18 кг |
|  | Электропитание | От 100 до 240 В. (50/60 Гц) |
|  | Потребление энергии, не более | 80 ВА |