1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1.1 Аппарат работоспособен при питании от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 ±22 В.

1.1.2 Мощность, потребляемая аппаратом, не более 40 В·А.

1.1.3 Габаритные размеры аппарата не более 310×280×120 мм, 

1.1.4 масса аппарата (в комплекте) не более 2,5 кг.

1.1.5 Рабочая поверхность излучателя коаксиального имеет размещенные на двух коаксиальных окружностях разного диаметра 6 электромагнитов на одной из них (большего диаметра) и 6 импульсных ИК-лазерных диодов на другой (меньшего диаметра).

1.1.6 Максимальная величина амплитудного значения магнитной индукции на поверхности излучателя от 15 до 20 мТл в режиме переменного поля и от 7 до 10 мТл в режимах импульсного положительного и импульсного отрицательного полей.

1.1.7 В излучателях аппарата в качестве источников ИК-лазерного излучения используются импульсные лазерные диоды.

1.1.8 Аппарат обеспечивает возможность выбора режима магнитного поля из ряда: переменное, импульсное положительное, импульсное отрицательное с частотой питающей сети переменного тока.

1.1.9 Аппарат обеспечивает возможность выбора импульсной мощности ИК-лазерного излучения из ряда 20; 30; 40 Вт с допускаемыми отклонениями ±5 Вт, при средней мощности лазерного излучения от 3 до 6 мВт.

1.1.10 Аппарат обеспечивает возможность регулировки частоты коммутации магнитного поля в диапазоне от 10 до 50 Гц с допускаемыми отклонениями ±20 %.

1.1.11 Аппарат обеспечивает возможность регулировки частоты коммутации ИК-лазерного излучения в диапазоне от 10 до 160 Гц с допускаемыми отклонениями ±20 %.

1.1.12 Аппарат обеспечивает возможность выбора автономного или синхронного включения магнитного поля и ИК-лазерного излучения, а также возможность включения стохастического режима (хаотического переключения источников магнитного поля и ИК-лазерного излучения).
При синхронном включении магнитного поля и ИК-лазерного излучения регулировка частот коммутации поля и излучения осуществляется только при помощи ручки регулятора частоты магнитного поля. При автономном включении, регулировка частот коммутации поля и излучения осуществляется независимо друг от друга.

1.1.13 Аппарат имеет регулировку длительности процедуры от 1 до 15 мин с дискретностью установки 1 мин и допускаемыми отклонениями ±2 с.

1.1.14 Аппарат имеет датчик контроля магнитного поля и ИК-лазерного излучения.

1.1.15 Средний срок службы аппарата должен быть не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности аппарата.

1.2 Комплектность.

1.2.1 Комплектность аппарата должна соответствовать приведенной в таблице 1.
Таблица 1

	Наименование
	
	Количество

	Аппарат для динамической магнито- и ИК-лазерной терапии в офтальмологии "АМО-АТОС-ИКЛ"
	
	1

	Сборочные единицы

	Блок коммутации и питания
	
	1

	Излучатель коаксиальный
	
	1

	Датчик контроля магнитного поля и ИК-лазерного излучения
	
	1

	Руководство по эксплуатации
	
	1

	Тара упаковочная
	
	1

	ЗИП

	Очки защитные "БИОЛАЗЕР"
	
	2


