Технические характеристики АВТОРЕФКЕРАТОМЕТР HRK-1

| № п/п | Описание требований | Значение параметра | Код позиции КТРУ: 26.60.12.119-00000734 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Авторефкератометр | Наличие, 1 шт. |  |
| 1.1 | Основные функции: |  |  |
|  | Непрерывная кератометрия и рефрактометрия (режим K/R) | Наличие | Помимо рефрактометрии, которая определяется сферической и цилиндрической компонентами (описанных в КТРУ), при первичной диагностике для правильного подбора вида коррекции зрения необходимо знать кривизну поверхности роговицы глаза (например, для определения контактной коррекции) |
|  | Рефрактометрия (режим REF), кератометрия (режим KER) | Наличие | В случае скринингового измерения и/или повторного измерения должна быть возможность получать данные независимо друг от друга |
|  | Визуализация в режиме ретро иллюминации (ILLUM) | Наличие | Данный режим является скрининговым методом оценки прозрачности сред переднего отрезка (как роговицы, так и хрусталика глаза) |
|  | Режим цветного осмотра переднего отрезка глаза в белом свете (Color View Mode White LED) | Наличие | Данный режим позволяет произвести фото фиксацию структур переднего отрезка глаза, что является важным элементом первичной диагностики. Подобная функция доступна только на щелевой лампе с модулем фото фиксации. |
|  | Режим цветного осмотра и контроля посадки контактной линзы в синем свете с жёлтым фильтром (Color View Mode Blue LED) | Наличие | Данный режим позволяет произвести фото фиксацию с использованием красителя (очень важно при оценке поверхностей структур переднего отрезка глаза и при корректировке посадки контактных линз. Подобная функция доступна только на щелевой лампе с модулем фото фиксации. |
|  | Линейное измерение диаметра зрачка, роговицы или радужки в режиме стоп кадра. | Наличие | Важный параметр как для рефракционной хирургии, так и для катарактальной. |
|  | Режим автоматической классификации посадки контактной линзы | Наличие | Упрощает процедуру подбора контактной коррекции. |
|  | Автоматическое измерение межзрачкового расстояния | Наличие | Необходимо для рецепта на очковую коррекцию. |
|  | Функция автостарта измерения | Наличие | Уменьшает время проведения измерения |
|  | Фиксации взгляда на мишени с эффектом затуманивания | Наличие | Уменьшает влияние аккомодации глаза на измерения. |
|  | Автоматический индикатор наведения и фокусировки | Наличие | Контроль корректности проводимого измерения. |
|  | Моторизованное автоматическое наведение по оси Z | Наличие | Уменьшает время проведения измерения. Упрощает процедуру для медицинского оператора. |
|  | Джойстик для прецизионного наведения по 3 осям | наличие | Необходимо для измерения в случае, когда автоматика не срабатывает. |
|  | Автоматический измерение после точного наведения и фокусировки | наличие | Уменьшает время проведения измерения. Упрощает процедуру для медицинского оператора. |
|  | Функция энергосбережения | Наличие | Режим энергосбережения экономит ресурс активных компонентов прибора. |
|  | Упор для подбородка пациента с ручной механической регулировкой | Наличие | Позволяет настраивать положение головы пациента, чтобы объект измерения(глаз) находился в рабочей зоне оптической головы прибора. |
|  | Наличие блокировочной клавиши непосредственной близости от джойстика для блокирования нежелательного перемещения измерительной части прибора | Наличие | Обеспечивает фиксацию подвижной части прибора как при измерении, так и в режимах визуализации. |
| 1.2. | Рефрактометрия: |  |  |
|  | Вертексное расстояние (VD) | 0.0, 12, 13.75, 15.0 | Параметр разделяет измерение для разных типов коррекции(контактной и очковой) |
|  | Сферические аберрации (SPH) | -30.00 ~ +25.00 D (при VD=12 мм) (с шагом 0.01/0.12/0.25 D) | Описание товара, работы, услуги из кода позиции КТРУ 26.60.12.119-00000734 (-30.00 ~ +25.00 D) |
|  | Цилиндрические аберрации (CYL) | 0.00 ~ ±12.00 D (с шагом 0.01/0.12/0.25 D) | Описание товара, работы, услуги из кода позиции КТРУ 26.60.12.119-00000734 (-12.00 ~ +12.00 D) |
|  | Ось цилиндра (AX) | 0 ~ 180( (с шагом 1() | Параметр, определяющий направление цилиндрического искажения. |
|  | Форма цилиндра | -, +, MIX | Разные формы подходят для разных наборов коррекции. |
|  | Расстояние между зрачками (PD) | 10 ~ 85 мм | Минимальное значение предполагает измерение для детей с целью выписки рецепта на очки. Максимальное значение определяется различной физиологией строения лица. |
|  | Минимальный диаметр зрачка | (2.0 мм | Определяет необходимость расширения зрачка для достоверного измерения. |
| 1.3. | Кератометрия: |  |  |
|  | Радиус кривизны | 5.0 ~ 13 мм (в единицах 0.01 мм) | Минимальное значение предполагает измерение для детей. Максимальное значение определяется различной физиологией строения глаза. |
|  | Преломляющая способность роговицы | 25.96 ~ 67.50 (в случае, если эквивалентный показатель преломления роговицы составляет 1.3375, 0.05/0.12/0.25 D) | Пересчитанный параметр радиуса кривизны для более удобного сравнения. |
|  | Роговичный астигматизм | 0.0 ~ -15.00 D (с шагом 0.05/0.12/0.25 D) | Большой диапазон предполагает возможность измерения астигматического параметра роговицы большинства пациентов в независимости от физиологических особенностей |
|  | Ось | 0 ~ 180( (с шагом 1() | Параметр, определяющий направление цилиндрического искажения. |
|  | Диаметр роговицы | 2.0 ~ 14.0 мм (с шагом 0.1 мм) | Большой диапазон предполагает возможность измерения астигматического параметра роговицы большинства пациентов в независимости от физиологических особенностей |
| 1.4. | Другие: |  |  |
|  | Данных в памяти (цифровые) | 10 измерений каждого глаза | Усреднение большего количества измерений даёт более точный результат |
|  | Данных в памяти (фото) | По 2 изображения на каждый глаз | Возможно выводить больше деталей при осмотре переднего отрезка глаза |
|  | Принтер | Встроенный термопринтер | Распечатка данных для документации |
|  | Дисплей | 7.0” LCD IPS дисплей с сенсорным экраном | Удобное и быстрое управление всеми функциями. |
|  | Выходной порт RS 232 | Наличие | Возможность обмена данными с системой хранения данных. |
|  | Выходной порт VGA для подключения внешнего монитора | Наличие | Выведение данных на большой экран для большей наглядности |
|  | Питающее напряжение | AC100-240В, 50/60Hz | Совместимость с электрической сетью, используемой в РФ |