4. Правила пользования.

С гониоскопом можно работать как в освещенном, так и в затемненном помещении. Освещение глазного дна осуществляется щелевой лампой, офтальмоскопом или стационарным источником света.

Гониоскоп устанавливается на глазное яблоко под веко исследуемого глаза и придерживается рукой врача.

Контакт между роговицей исследуемого глаза и линзой осуществляется через слой импрессионной жидкости, например – 2% раствор метилцеллюлозы.
5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Гониоскоп 
соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.
Гарантия на изделие 12 месяцев со дня продажи.
Инспектор качества ___________________
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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Гониоскоп контактный четырехзеркальный по Ван-Бойнингену позволяет проводить наблюдения дальней периферии сетчатки при расширенном зрачке.
2.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Гониоскоп имеет четыре зеркала, повернутых на 62 градуса и обеспечивает законченное обследование угла передней камеры глаза с небольшим поворотом линзы.
Гониоскоп изготовлен из оптического стекла и закреплен герметично в пластмассовом корпусе. 
Технические характеристики гониоскопа. 
	 
	Гониоскоп

	Размеры, ммхмм
	31х22

	Увеличение
	0,94х

	Материал линзы
	Оптическое стекло K-8

	Диаметр линзы, мм
	24

	Входной диаметр, мм
	8

	Световой диаметр, мм
	22+0,3

	Фокусное расстояние, мм
	15,5+0,3

	Масса, г
	19


3. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Следует оберегать гониоскоп от ударов и механических повреждений, оптическую поверхность от царапин и загрязнения.

Стерилизацию гониоскопа проводят при помощи 6% раствора перекиси водорода в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. 
Наружные поверхности гониоскопа должны выдерживать дезинфекцию химическим методом по МУ-287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644.
Оптические поверхности допускается чистить спиртоэфирной смесью (85% спирта и 15% эфира) согласно ОСТ -3-64.19-88.
Пыль с поверхности гониоскопа следует смахивать беличьей или колонковой обезжиренной кисточкой.
Следует оберегать гониоскоп от ударов, механических, термических и прочих повреждений, оптические поверхности - от царапин и загрязнений. При работе с гониоскопами следует держать их за оправы, не касаясь оптических поверхностей.
Запрещается: 
- промывка и протирка спиртом; промывка, стерилизация, ополаскивание водой и раствором имеющем температуру выше 30°С и ниже 5°С;
-  хранение в непосредственной близости от источника тепла или холода, кислот, щелочей и других веществ, подверженных гниению и выделяющих химически активные пары и газы.

