1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1.1 Приставка работает от аппарата "АМО-АТОС" ТУ 9444-006-26857421-2002 через разъем "ВЫХОД-1" с питанием переменным током частотой 50 Гц или пульсирующим током частотой 100 Гц напряжением (24(2,4) В.

1.1.2 Мощность, потребляемая приставкой, не более 30 В·А.

1.1.3 Габаритные размеры приставки не более 230×230×140 мм, 

1.1.4 Масса приставки (в комплекте) должна быть не более 1,7 кг.

1.1.5 Максимальная величина амплитудного значения магнитной индукции на рабочей поверхности приставки (43(4,3) мТл.

1.1.6 Время реверсирования (изменения направления движения) бегущего магнитного поля (БМП) обеспечивается автоматически от 1 до 1,5 мин аппаратом "АМО-АТОС".

1.1.7 Частота БМП обеспечивается аппаратом "АМО-АТОС" в диапазоне от 1 до 16 Гц с дискретностью установки 1 Гц.

1.1.8 Регулировка времени процедуры в диапазоне от 1 до 15 мин с дискретностью установки 1 мин и допускаемыми отклонениями (0,5 мин, и включение стохастического режима (хаотического переключения источников поля) должны обеспечиваться аппаратом "АМО-АТОС".

1.1.9 Время установления рабочего режима приставки не должно превышать 10 с.

1.1.10 Приставка работает в повторно-кратковременном режиме: 20 мин – работа, 5 мин – пауза не менее 8 ч.

1.1.11 Средний срок службы приставки должен быть не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности приставки.

1.1.12 Комплектность приставки должна соответствовать приведенной в таблице 1.

Таблица 1

	Наименование 
	Количество

	Устройство – приставка магнитотерапевтическая бегущим магнитным полем "ОГОЛОВЬЕ" к аппарату "АМО-АТОС"
	1

	Руководство по эксплуатации
	1


